《机动车排气可见烟度电子抓拍检测方法》公开征求意见及处理结果反馈

| 1、征求省生态环境厅相关处室、14个市州生态环境局、相关企事业单位及社会公众意见，在省市场监督管理局和省生态环境厅官方网站上全文公开征求意见； 2、共收到反馈意见14条，其中采纳12条，部分采纳2条。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 相关单位和部门 | 意见内容 | 处理意见及理由 |
| 1 | 长沙市生态环境局 | 无修改意见 | 无 |
| 2 | 常德市生态环境局 | 无修改意见 | 无 |
| 3 | 郴州市生态环境局 | 无修改意见 | 无 |
| 4 | 湘潭市生态环境局 | 无修改意见 | 无 |
| 5 | 湘西自治州生态环境局 | 无修改意见 | 无 |
| 6 | 怀化市生态环境局 | 无修改意见 | 无 |
| 7 | 株洲市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 8 | 衡阳市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 9 | 岳阳市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 10 | 邵阳市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 11 | 娄底市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 12 | 永州市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 13 | 益阳市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 14 | 张家界市生态环境局 | 未反馈，视为无意见。 | 无 |
| 15 | 江西省检验检测认证总院计量科学研究院 | 7.气压计:分度值1hPa，最大允许误差不超过士2.5hPa。光照度计:(0～1000)Ix，最大允许误差不超过士10% 风速仪:(0～30.0)m/s，最大允许误差不超过±(3%测量值+0.1)m/s 理由：按照8.1.3检查检测环境条件是否符合本文件第5章的要求。需要增加检测环境条件的设备要求。气压计、风速仪、照度计等。 | 部分采纳。8.1.3中检查主要是根据被检设备提供的温湿度等相关信息来参考的，且与实际检测过程中结果有效性是一致的。 |
| 16 | 江西省检验检测认证总院计量科学研究院 | 10.1建议改成:检测设备(含机动车排气可见烟度电子抓拍系统、工作林格曼黑度板)应每年定期溯源至省级及以上社会公用计量标准。 也可以直接溯源国家法定计量技术机构。 | 部分采纳。国家法定计量技术机构包括国家、省、市县各级，如果只规定法定计量技术机构，采用省及以上社会公用计量标准更合适。 |
| 17 | 江西省检验检测认证总院计量科学研究院 | 10.2建议改成:设备校准后应进行核查并记录设备维修返回后应校准再核查并记录。 理由：维修后应校准确认符合要求。 | 采纳，已修改，见10.2。 |
| 18 | 江西省检验检测认证总院计量科学研究院 | 附录A记录中环境参数需要增加照度值 理由：光照度可能影响检测结果。 | 采纳，在附录A环境参数中增加“光照度”记录。 |
| 19 | 河北省计量监督检测研究院 | 3.2改为GB 3847-2018，3.12 或 HJ 845-2017,3.9 标准中 GB 3847-2018，3.9 引用错误。 | 采纳，修改为:[来源:GB 3847-2018,3.12] |
| 20 | 河北省计量监督检测研究院 | 8.2.1建议改成:对于固定式设备，机动车通过检测点时，检测设备自动拍摄并识别车辆牌照号码，自动拍摄林格曼黑度，并将采集的数据和计算结果及林格曼黑度不合格的机动车视频存入数据库。 理由：林格曼黑度不合格的机动车数据链更完整。 | 采纳，已修改，见8.2.1。 |
| 21 | 河北省计量监督检测研究院 | 8.1.1“检查设备软硬件是否连接正常,设备是否能正常使用。”建议删除后一个“设备”。 | 采纳，修改为“检查设备软硬件是否连接正常、是否能正常使用。”，见8.1.1。 |
| 22 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 无修改意见 | 无 |
| 23 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 8.2.1“自动拍摄林格曼黑度”建议修改为“自动拍摄机动车尾气”。 | 采纳，已修改，见8.2.1。 |
| 24 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 9.1“电子抓拍系统均应对纳入检测范围内的机动车进行自动抓拍检测”中，“电子抓拍系统在前文未表述,建议修改为“黑烟车电子抓拍系统”，建议删除“均”字。“自动生成不可更改的一条检测记录”，建议删除“一条”。 | 采纳，9.1修改为“机动车排气可见烟度电子抓拍系统应对纳入检测范围内的机动车进行自动抓拍检测，自动生成不可更改的检测记录”。 |
| 25 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 附录A“林格曼图板溯源情况”中的“林格曼图板”建议修改为“林格曼黑度板”。 | 采纳，附录A中“林格曼图板溯源情况”修改为“林格曼黑度板溯源情况”。 |
| 26 | 浙江浙大鸣泉科技有限公司 | 3.2“林格曼浓度图”应改为”林格曼黑度图”，“林格曼浓度图”没有出处。 3.2[来源:GB3847-2018,3.9],与实际 GB3847-2018，3.9内容不符，GB3847-2018，3.9，内容为额定转速。 | 采纳，修改为:[来源:GB 3847-2018,3.12] |
| 27 | 湖南求是检测科技有限公司 | 无修改意见 | 无 |
| 28 | 湖南省生态环境厅相关处室 | 建议参照《国际标分类法ICS》核对封面ICS和CCS编号，生态环境领域ICS一般以13开头，CCS为Z开头。 | 采纳，出版前确认。 |
| 29 | 湖南省生态环境厅相关处室 | 建议核对标准文本“术语和定义”、《编制说明》“4.检测原理”中的 “格林曼烟气”是否指的是“林格曼烟气”。 | 采纳，在编制说明中修改为“林格曼烟气”。 |
| 30 | 湖南省生态环境厅相关处室 | 评审会意见建议将该标准名称修改为《柴油车排气可见烟度电子抓拍检测方法》，但目前该标准名称没有调整，建议核实是否需要调整。 | 采纳，见标准文本。 |